目    录

一、 产品简介	2

二、产品主要功能及特点	2

三、产品主要技术指标	3

四、仪器按键说明	5

五、编码器说明	6

六、接线说明	6

七、仪器界面操作说明	7

7.1菜单选择界面	7

7.2交流输出界面	8

7.3直流输出界面	9

7.4谐波显示界面	10

7.5矢量显示界面	11

7.6电能校验界面	12

7.7参数校准界面	13

八、注意事项	14

- 产品简介

本装置是采用现代测试,DDS波形合成,高速数字处理器( DSP ),复杂可编程逻辑阵列( CPLD ),大规模集成功放,嵌入式计算机系统等技术而设计。适用于电能表(选配），交直流指示仪表的检定和校准，是电力系统用于电力产品检定和校准的理想设备。

二、产品主要功能及特点

- 国内首创将系统、测量和信号产生集成在一个模块上，产品集成度高，故障率低，体积小，重量轻，响应速度快，效率高，可靠性高，功能强，输出功率大，标准源输出。

- 采用独创操作系统，开机立即显示测试画面，无需导引程序，响应速度快，工作效率高。

- 视窗和按键操作结合（二功能兼备），操作具有多样性，可适用于不同人群和习惯，操作简单。

- 内含交直流标准源，可直接检定各种交直流指示仪表。

- 可自动检定各种电能表(选配)和指示仪表的各项指标。

- 电压，电流，功率，相位，频率，谐波均采用优越闭环输出，设置点一次到位，软件调整，使用方便。

- 电压，电流，相位设有丰富常用实用点，操作简单，一点到位，使用便捷效率高。

- 备有数字旋转编码器调节，使用便捷，简单。

- 输出电压，电流和功率均为高精度，高稳定度标准源，软件校准。

- 输出标准谐波2～31次，可单次或任意叠加多次谐波输出。

- 三相电压之间，三相电流之间，各相电压和电流之间可任意移相，因此也可模拟各种电力故障输出。

- 具备三相频率独立设置，分相变频。

- 备有多重报警和保护功能，故障自行检测，并显示故障类型和部位，使用安全可靠。

- 备有接口和软件，接口协议开放，用户可自行编程控制仪器。

- 可支持国内同类产品操作软件使用。

三、产品主要技术指标

| 交流模拟量输出 |
| --- |
| 交流电压输出 | 量限 | 100V、 57.735V、 380V、 220V |
|  | 调节范围 | 0～120% |
|  | 调节细度 | 0.002% |
|  | 准确度 | 0.05% |
|  | 稳定度 | 0.01%/2min |
|  | 失真度 | ≤0.1%（非容性负载） |
|  | 输出负载 | 每相30VA |
| 交流电流输出 | 量限 | 5A、2A、1A、20A |
|  | 调节范围 | （0-120）% |
|  | 调节细度 | 0.002%RG |
|  | 准确度 | 0.05%RG |
|  | 稳定度 | 0.01%/2min |
|  | 失真度 | ≤0.1%（非容性负载） |
|  | 输出负载 | 每相25VA |
| 功率输出 | 有功准确度 | 0.05%RG |
|  | 无功准确度 | 0.1%RG |
|  | 稳定度 | 0.01%/2min |
| 相位输出 | 调节范围 | 0°～359.99° |
|  | 分辨率 | 0.01° |
|  | 准确度 | 0.05° |
| 功率因数 | 调节范围 | -1～0～+1 |
|  | 分辨率 | 0.0001 |
|  | 准确度 | 0.05% |
| 频率 | 调节范围 | 45Hz～65Hz |
|  | 分辨率 | 0.001Hz |
|  | 准确度 | 0.002Hz |
| 三相电压、电流对称度和相位对称度 | 电压、电流对称度 | ＜0.02﹪ |
|  | 相位对称度 | 0.05° |
| 电压电流谐波输出 | 谐波次数 | 2～31次 |
|  | 谐波含量 | 0～39% |
|  | 谐波相位 | 0°～359.99°可调 |
|  | 准确度 | 2～14次2% 5～31次5% |
| 直流输出(选配功能) |
| 直流电压 | 电压量程 | 75mV、10V、100V、300V、600V |
|  | 输出范围 | 0～120% |
|  | 准确度 | 0.05% （75mV：0.1%） |
|  | 稳定度 | 0.01%/1min |
|  | 纹波含量 | ≤0.5% |
|  | 调节细度 | 0.002%RG |
|  | 输出负载 | 10VA |
| 直流电流 | 电流量程 | 20mA、10mA、1mA |
|  | 输出范围 | 0～120% |
|  | 准确度 | 0.05% |
|  | 稳定度 | 0.01%/1min |
|  | 纹波含量 | ≤0.5% |
| 直流测量(选配功能) |
| 直流电流测量 | 测量范围 | 0~24mA |
|  | 准确度 | 0.05% |
| 直流电压测量 | 测量范围 | 0~12V |
|  | 准确度 | 0.05% |
| 电能脉冲量(选配功能) |
| 脉冲输出 | 有源脉冲输出 | 电平5V±5%，输出电流100mA 最大脉冲频率：5kHz |
| 脉冲输入 | 有源脉冲输入 | 电平5V±5%，输入电流1mA 最大脉冲频率：5kHz |
| 环境条件 |
| 工作温度 | 0℃～40℃ |
| 相对湿度 | ≤85% |
| 储存条件 | -30℃～60℃ |
| 其他 |
| 工作电源 | AC220V±15% |
| 体积 | 450×440×132㎜，重量:20㎏ |

四、仪器按键说明

| 按键 | 说明 |
| --- | --- |
| 【VRange】 | 电压量程切换 |
| 【IRange】 | 电流量程切换 |
| 【V/Y】 | 三相四线与三相三线切换 完成接线转换，显示屏状态栏必须有V型或Y型显示. |
| 【SET】 | 在此系列中为未定义键 |
| 【Zero】 | 使输出量全部降为零，并切断源输出，相当于源关闭，主要用于换接线 |
| 【MENU】 | 菜单键 |
| 【MODE】 | 在此系列中为未定义键 |
| 【Enter】 | 确认键 |
| 【XB】 | 谐波键,用于设置谐波. |
| 【U】 | 设置、显示，调节电压 |
| 【I】 | 设置、显示、调节电流 |
| 【P】 | 设置、测量、显示、调节有功功率 |
| 【Q】 | 设置、测量、显示、调节无功功率 |
| 【Φ】 | 设置、显示、调节相位 |
| 【F】 | 设置、显示、调节频率 |
| 【A】 | 相序指示键 |
| 【B】 | 相序指示键 |
| 【C】 | 相序指示键 |
| 【←】 | 光标左移一位;直流量程选择 |
| 【→】 | 光标右移一位;直流量程选择 |
| 【-】 | 负号 |
| 【1】～【9】 | 数字键 |
| 【 . 】 | 小数点 |
| 【0%】～【120%】 | 常用电压电流试验点，按此键将同时输出档位的百分点 |
| 【0.0L】～【0.0C】 | 常用容性,感性试验点 |

五、编码器说明

| 按键 | 说明 |
| --- | --- |
| 编码器右转 | 1当光标在数字下时使数字上升 2 直流输出量程选择 |
| 编码器左转 | 1当光标在数字下时使数字下降 2直流输出量程选择 |
| 编码器下按 | 和确认键【Enter】功能相同 |

六、接线说明

| 交流电压输出 接线方式 | Y型（三线四线）接线 Ua Ub Uc Un |  |
| --- | --- | --- |
|  | V型（三线三线)接线 Ua Uc Un |  |
| 交流电流输出 接线方式 | Y型（三线四线）接线 Ia Ib Ic |  |
|  | V型（三线三线)接线 Ia Ic （Ib短接） |  |
| 直流电压输出 接线方式 | 将Uo+和Rs+同时接到被试装置+端； 将Uo-和Rs-同时接到被试装置-端 |  |
| 直流电流输出 接线方式 | I+端接被试装置+端 I-端接被试装置-端 |  |
| 直流电压电流 接线方式 | 绿色:直流电压输入端 黑色:直流电压电流低端 红色:直流电流输入端 | U - I |

七、仪器界面操作说明

7.1菜单选择界面

在任意界面按【MENU】键弹出菜单选择界面如图：

[1]交流输出

[2]直流输出

[3]谐波显示

[4]矢量显示

[5]电能校验

[6]参数校准

7.2交流输出界面

开机后进入标准输出界面如下:

| V | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 直流 | 0.001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  | 0.001 |
| φU | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  |
| φI | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50.000Hz |
| W | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Vr | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| VA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 100V 5A Y型 无谐波 开环 |

交流输出界面操作说明：

| 电压电流的档位选择 | 按【VRange】键 | 键切换电压量限 |
| --- | --- | --- |
|  | 按【IRange】键 | 键切换电流量限 |
| 电压的快捷输出 | 按【数字】【U】【Enter】键 | 同时升三相电压 |
|  | 按【数字】【U】【A】【Enter】键 | 只升Ua=【数字】 |
|  | 按【数字】【U】【B】【Enter】键 | 只升Ub=【数字】 |
|  | 按【数字】【U】【C】【Enter】键 | 只升Uc=【数字】 |
| 电流的快捷输出 | 按【数字】【I】【Enter】键 | 同时升三相电流 |
|  | 按【数字】【I】【A】【Enter】键 | 只升Ia=【数字】 |
|  | 按【数字】【I】【B】【Enter】键 | 只升Ib=【数字】 |
|  | 按【数字】【I】【C】【Enter】键 | 只升Ic=【数字】 |
| 电压与电流的角度设置 | 按【数字】【Φ】【Enter】键 | 设定三相功率因数角=【数字】 |
| 输出频率设置 | 按【数字】【F】【Enter】键 | 设置标准输出频率=【数字】 |
| 各种参数的粗调及微调 | 按键【U】【Enter】输入显示区U=×××.××× V, 旋转数字编码器将调节光标所在位的数字大小.按【→】【←】键移动光标位置将实现电量的粗调与微调. |
|  | 按【U】【Enter】键 | 同时调节三相电压幅度 |
|  | 按【U】【A】【Enter】键 | 调节A相电压幅度 |
|  | 按【U】【B】【Enter】键 | 调节B相电压幅度 |
|  | 按【U】【C】【Enter】键 | 调节C相电压幅度 |
|  | 按【I】【A】【Enter】键 | 调节A相电流幅度 |
|  | 按【I】【B】【Enter】键 | 调节B相电流幅度 |
|  | 按【I】【C】【Enter】键 | 调节C相电流幅度 |
|  | 按【Φ】【Enter】键 | 调节电压与电流角度 |
|  | 按【F】【Enter】键 | 调节输出频率 |
| 关闭源输出 | 按【Zero】键 | 关闭源输出 |
| 三相四线与三相三线转换 | 按【V/Y】键 | 三相四线与三相三线切换 |
| 切换界面 | 按【MENU】键 | 菜单选择界面 |

7.3直流输出界面

| 0.0000V |
| --- |
| 档位 | 直流电压600V |
| 档位选择 |  |
| 状态 | 直流源以打开，直流电压输出 |

直流输出界面操作说明

| 直流档位选择 | 按【VRange】（电压量程）键 | 通过【←】【→】键选择电压量程 |
| --- | --- | --- |
|  | 按【IRange】（电流量程）键 | 通过【←】【→】键选择电流量程 |
| 直流电压输出 | 按【数字】【U】【Enter】键 | 输出电压U =【数字】 |
|  | 按【0%】～【120%】键常用电压试验点 | 输出档位值的百分点电压 |
|  | 按【U】【Enter】键 | 通过旋钮调节电压值 |
| 直流电流输出 | 按【数字】【I】【Enter】键 | 输出电流I =【数字】 |
|  | 按【0%】～【120%】键常用电流试验点 | 输出档位值的百分点电流 |
|  | 按【I】【Enter】键 | 通过旋钮调节电流值 |
| 关闭直流源 | 按【Zero】键 |
| 直流输出的 接线方式 | 直流电流接线: 将连接线接入前面板直流电流输出端子,红色接线柱极, 黑色接线柱为负极。 |
|  | 直流电压接线: 直流电压输出采用四线输出方式，其中UO+、UO-为输出端 |

7.4 谐波显示界面

| 次数 | UA[%] | 10+ | 20+ | IA[%] | 10+ | 20+ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总量 | 0.000 | THDU | 0.000 | 0.000 | THDI | 0.000 |
| 1 | 100.00 | 0.000 | 0.000 | 100.00 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| A相 | F含量 | P添加 | Q删除 |

谐波显示操作说明

| ABC相切换 | 按【A】【B】【C】键 | 切换当前显示内容 |
| --- | --- | --- |
| 添加\删除谐波 | 按【P】【Q】键 | 进入界面 |

7.5矢量显示界面

|  | UA | 0.00 |
| --- | --- | --- |
|  | UB | 0.00 |
|  | UC | 0.00 |
|  | IA | 0.00 |
|  | IB | 0.00 |
|  | IC | 0.00 |
|  | a | 0.00 |
|  | b | 0.00 |
|  | c | 0.00 |
| F习惯法 | P角度 | Q 0~360 |

矢量显示操作说明

| UA.UB.UC | 为三相电压角度 |
| --- | --- |
| IA.IB.IC | 为三相电流角度 |
| a.b.c | 为三相电压电流之间角度 |

7.6电能校验界面

| 电能误差 |  | 启动校验 |
| --- | --- | --- |
| 实测电能 |  | 有功电能 |
| 电压 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 常数 | 0.0 |
| 电流 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 圈数 | 0 |
| 电压相位 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 低频输出 |
| 电流相位 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50.000Hz |
| 有功功率 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 无功功率 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 视在功率 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 功率因数 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 状态 | 100V 5A Y型 无谐波 开环 |

电能校验方法:

按【→】键光标进入编辑状态，此时按面板上数字键置数，按【→】键光标进入下一个编辑框,当参数全部设置好后按【Enter】确认并开始校验。

有功电能校验和无功电能校验切换方法:

按【→】至有功电能处按【Enter】建切换有功或无功

按【→】至常数设置常数【Enter】确定

按【→】至圈数设置圈数　【Enter】确定

按【→】至停止校验按【Enter】开始校验，

常数设置范围

设置范围（１Ａ－１８０００；２Ａ－９０００；５Ａ－３６００；２０Ａ－９００）。

圈数设置范围

设置范围(1---9999999)一般设５圈左右，刷新很快的时候圈数设大。

脉冲端口定义

1 脚 :  信号  (绿色)

3 脚 :  5V    (红色)

5 脚 :  地    (黑色)

有源电能表接线方法

无源电能表接线方法

7.7参数校准界面

此界面为仪器的参数校准，为了保证仪器精度此界面不对用户开放。

八、注意事项

- 仪器在使用时必须有良好的接地。

- 检定温度23±1℃。

- 为确保仪器指标精度，使用前请预热30分钟。

- 注意不同被测对象选用适当量限。

- 仪器端子输出为标准源，其端子上不可接入任何其它电源。

- 标准功率输出时，必须先选择好输出电压和相位，功率输

出最大不能超过理论计算值的120%。

- 在本设备与其它设备连接通迅前应断开所有设备电源，然

后再连接。带电连接会对设备造成损坏。

- 直流输出5A 25A时请将电流升至100%预热五至十分钟